## SPEC
S-ROLL Electrical Specification
| No | ITEM |  | Condition | Symbol | SPEC |  |  | Tol. | Unit
[6 empty] | Min | Typ | Max
| 1 | Input Voltage | Battery | 동작 MODE | Vin | 3.2 | 3.7 | 4.2 |  | Vdc
|  |  | USB | 충전 MODE |  | 4.75 | 5 | 5.25 | ±5%
| 2 | Output Voltage | +3.3V 출력 | 동작 MODE | Vdc | 3.135 | 3.3 | 3.465 | ±5% | Vdc
충전 MODE
|  |  | +5V 출력 | 동작 MODE |  | 4.5 | 5 | 5.5 | ±10%
|  |  | +20V 출력 | 동작 MODE |  | 18 | 20 | 22 | ±10%
| 3 | 내부 출력 신호 | 주파수 | 동작 MODE | Fin | 970 | 1000 | 1030 | ±3% | Hz
|  |  | On-Time | 동작 MODE | Ton | 475 | 500 | 525 | ±5% | usec
| 4 | 저주파 출력 파형 | SIN 파형 주기 | STEP 1 | F_wave | 9.7 | 10 | 10.3 | ±3% | Hz
|  |  |  | STEP 2 |  | 19.4 | 20 | 20.6
|  |  |  | STEP 3 |  | 29.1 | 30 | 30.9
|  |  |  | STEP 4 |  | 38.8 | 40 | 41.2
|  |  |  | STEP 5 |  | 48.5 | 50 | 51.5
|  |  | SIN 파형 수 | STEP 1 |  | - | 5 | -
|  |  |  | STEP 2 |  | - | 10 | -
|  |  |  | STEP 3 |  | - | 20 | -
|  |  |  | STEP 4 |  | - | 40 | -
|  |  |  | STEP 5 |  | - | 80 | -
|  |  | SIN 파형 On Time | STEP 1 |  | - | 0.5 | - |  | sec
|  |  |  | STEP 2 |  | - | 0.5 | -
|  |  |  | STEP 3 |  | - | 0.66667 | -
|  |  |  | STEP 4 |  | - | 1 | -
|  |  |  | STEP 5 |  | - | 1.6 | -
|  |  | 출력 전압 | Level 1 | Vout | 15.2 | 16 | 16.8 | ±5% | Vpp
|  |  |  | Level 2 |  | 19 | 20 | 21
|  |  |  | Level 3 |  | 22.8 | 24 | 25.2
|  |  |  | Level 4 |  | 26.6 | 28 | 29.4
|  |  |  | Level 5 |  | 30.4 | 32 | 33.6
| 5 | 누설 전류 |  | Vbat=3.7V | I_leakage | - | - | 5 |  | uA
| 6 | Battery | 전압 | Normal |  | 3.4 | 3.7 | 4.2 |  | Vdc
|  |  | 용량 | Max |  | - | 500 | - |  | mAh

## Function
S-ROLL Functional Specification
| Function |  | 동작
| 전원 ON/OFF |  | 버튼을 길게 (2초 이상) 누르면 전원이 켜지거나 꺼짐
| 레벨 UP/DOWN |  | 전원이 켜진 상태에서 버튼을 짧게(1초) 누르면 레벨이 상승 함
Level 1 → Level 2 → Level 3 → Level 4 → Level 5 → Level 1 순서로 로테이션 진행
| LED 표시 | 충전 중 | 1레벨 LED ~ 5레벨 LED 순차 점등(반복)
|  | 완충 표시 | 5레벨 LED 점등
|  | 배터리 잔량 경고 | 1레벨 LED 3번 깜박임
|  | 동작 LEVEL 표시 | 동작 LEVEL별 LED 점등 개수로 표시
| 부저음 (상황별) | ON | “삐” (장음)
|  | OFF | “삐 비 빅” (장음)
|  | LEVEL 변경 | ‘삐’ (단음)
|  | 충전기 연결 | (무음)
|  | 완충 | “삐 삐 삐’ (단음)
|  | 사용 중 배터리 잔량 20% 경고 | ‘삐빅삐빅’ 장음
|  | 사용 중 배터리 0% 시 동작 정지 | ‘삐 비 빅’ (장음)