## Sheet1
Design | Desk or Stand
HP | Face
Body
Power | 1~3J
Repeat Frequency | 1~10Hz
Cartridge | Face | 7MHz | 1.5 / 3.0
|  | 4MHz | 4.5
| Body | 2MHz | 7.0 / 10.0 / 13.0
| Total shot | 200000

## Sheet2
HC : 5V input, 3.3V output
VCC = 5 V, TA = 25°C | [5 empty] | HCT : 3.3V input, 5V output
|  | SN74LS07D |  | 74LVC07AD |  | 74HC3G07 |  | 74HCT3G07 |  | 74HC14 |  | 74HCT14 |  | 74HC08 |  | 74HCT08 |  | UNIT
|  | SOIC14 |  | SOIC14
|  | 25°C | 125°C | 25°C | 125°C | 25°C | 125°C | 25°C | 125°C | 25°C | 125°C | 25°C | 125°C | 25°C | 125°C | 25°C | 125°C
V_IH | Vcc=4.5V |  | 2 |  | 0.7 × VCC | 2.4 | 3.15 | 1.6 | 2 |  |  |  |  | 2.4 | 3.15 | 1.6 | 2
V_IL | Vcc=4.5V |  | 0.8 |  | 0.30 × VCC | 2.1 | 1.35 | 1.2 | 0.8 |  |  |  |  | 2.1 | 1.35 | 1.2 | 0.8
V_OH | Vcc=4.5V |  | 30 |  |  |  | VCC |  | VCC | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4
V_OL | Vcc=4.5V |  |  | 0.55 | 0.8 | 0.33 | 0.4 | 0.33 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
t_TLH | Time | [16 empty] | nsec
| Freq | [16 empty] | MHz
| 10% | [16 empty] | MHz
t_THL | Time |  |  |  | 500 | 16 | 25 | 19 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | nsec
| Freq |  |  |  | 2 | 62.5 | 40 | 52.6316 | 45.4545 | 66.6667 | 45.4545 | 66.6667 | 45.4545 | 66.6667 | 45.4545 | 66.6667 | 45.4545 | MHz
| 10% |  |  |  | 0.4 | 12.5 | 8 | 10.5263 | 9.0909 | 13.3333 | 9.0909 | 13.3333 | 9.0909 | 13.3333 | 9.0909 | 13.3333 | 9.0909 | MHz
t_PLH | Time | 10 |  | 2.6 | 3.5 | [12 empty] | nsec
| Freq | 100 |  | 384.6154 | 285.7143 | [12 empty] | MHz
| 10% | 20 |  | 76.9231 | 57.1429 | [12 empty] | MHz
t_PHL | Time | 30 |  | 2.6 | 3.5 |  |  |  |  | 25 | 38 | 34 | 51 | 18 | 135 | 24 | 36 | nsec
| Freq | 33.3333 |  | 384.6154 | 285.7143 |  |  |  |  | 40 | 26.3158 | 29.4118 | 19.6078 | 55.5556 | 7.4074 | 41.6667 | 27.7778 | MHz
| 10% | 6.6667 |  | 76.9231 | 57.1429 |  |  |  |  | 8 | 5.2632 | 5.8824 | 3.9216 | 11.1111 | 1.4815 | 8.3333 | 5.5556 | MHz
10% : t_PH를 duty의 10%로 감안하여 계산한 Frequency

## Check list
Rubbing HIFU V1.0 Check List
No | Date | Status | PCB | Description | Review Results
1 | 2019-02-13 | OPEN | MCU | T1 : RF Pre-amp 단의 bias L를 SMD type으로 변경 검토
2 | 2019-02-13 | OPEN | MCU | Water Temp를 위한 CON가 없음. - ADC path는 있음.
3 | 2019-02-13 | OPEN | PWR | Pump 관련 control pin의 S12V Net이 Open 상태임
4 | 2019-02-13 | OPEN | MCU | LED PCB 추가를 위한 GPIO 및 CON 추가
5 | 2019-02-13 | OPEN | Function | 전원 Key 구현 : 전원 S/W용 CPU PCB 필요여부
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## DDS
Vout Voltage review
AD9833 내부에 200Ω 저항이 있으므로 이를 고려하여 Load Resistor 검토
| Rout | 200
| R30 | 510
| Rsum | 143.662